PPS全自动固结仪操作规程

- 接通每通道采控器电源；

- 打开电脑，启动数据采集软件，刷新连接联机；确保全部联机通讯；

- 根据试验要求设定试验参数并传送到采控器；

- 进入采集跟踪状态；

- 安装试样（注意：各通道传感显示值应该在2.000mm左右）；

- 状态初始化，执行“加零点压力”命令（注意：执行此命令前一定要检查稳压过滤装置阀门，确保其打开状态）；

- 执行“归零”命令（注意：压力示值应+-1.0kpa,各个位移传感器示值+-0.003mm，否则重新进行“归零”       命令继续等待）；

- 执行“试验开始”命令；

- 试验结束后，执行“保存数据”命令；

- 结束试验操作：1执行“状态初始化”命令；2把传感器立杆，夹具挂在简直梁立柱上，将容器从固结仪工作平台上取下，取出试样并将容器擦拭干净；3关闭采控器电源。